单人超净工作站技术要求

1.单人工作站，提供一个体视显微镜工作位，满足配子/胚胎的操作需求；

2.工作台操作空间尺寸≥900mmx500mmx750mm（W×D×H）；

3.★垂直层流，风速控制范围：0.2~0.5m/s，精度±0.02m/s；风速不均匀度 ≤10%，无涡流、无向上气流，无死点。风速可调，可设置高档和低档风速，支持一键切换高、低档风速；

4.具备VOC预过滤和HEPA高效过滤系统，对于0.3μm以上的尘埃粒子过滤效率≥99.995%，洁净度达到ISO 5级（百级）；

5.工作台照明平均照度≥600lx；

6.★采用医疗级不锈钢桌面，配置超大金属热台，尺寸为≥800x500mm（W×D），温度精度≤±0.1℃，温度均匀性≤±0.2℃；

7. ★配置玻璃热台，直径为≥80mm，温度独立控制，温度控制范围为室温+5 ℃～45 ℃，精度≤±0.1℃,均匀性≤±0.2℃；

8.垂直层流高速运行时能耗低、噪音低、振动小，高风速运行时噪音≤54dB，低风速噪音≤48dB，高风速条件下振动幅度≤5μm；

9.台面设置简易功能按键，便于操作；

10.配置≥6英寸触控显示屏，实时监测仪器的各项参数，具备预约开关机时间、设置风速、滤膜寿命预警等功能，可提供声光报警，并记录详细的报警信息；

11.进风口和预过滤膜设置在工作站背面，方便管理及更换滤膜；

12.工作站内嵌入式安装体式显微镜1套，每套体式显微镜技术要求如下：

12.1平行光路变焦系统，机身变倍体采用复消色差光学组件；

12.2★物镜变倍范围：低倍≤0.7倍，高倍≥8倍，可调节变倍档位不少于0.63x、1x、2x、3x、4x、6x、8x等；

12.3★变倍比≥12 : 1，低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿；

12.4★三目镜筒，50/50或100/0分光，可同时在镜下和显示器上观看样本，呈正立像，目镜筒倾斜角度范围≥0-30°；

12.5 10x目镜，视场数≥22mm，双侧目镜均可调节屈光度；

12.6配有≥1x平场复消色差物镜，工作距离≥70mm；

12.7调焦机构带防滑动机构，调焦定位准确，调焦范围≥50mm；

12.8★配有透射光纤照明底座，内置斜照明功能，内置不少于2个减光片，至少具备1个白平衡滤光片；

12.9使用外置灯箱，灯泡发热不影响样本的温度；

12.10 ★配有≥100W卤素灯照明光源；

13.★定制部分

13.1成像模块参数：

13.1.1相机：分辨率9344*7000，像元3.2um，帧率17fps，万兆网接口通讯；

13.1.2镜头：成像范围不小于100mm，分辨率0.1mm，放大倍率0.24X（范围： 0.01X~0.5X ）， F数：3.3-22， TV畸变<0.02%，工作距离200mm （范围： 85~5380mm）；

13.2照明模块：暖白光，色温3000K，照明范围直径100mm，照明NA范围：0.06~0.2；

13.3电脑：处理器：I5-12500；内存：D5 5600 16G；硬盘：512G固态+4T机械；系统：WIN11H；接口：DP+HDMI；

13.4显示器：面板尺寸21.5英寸；宽高比：16:9 ；高清标准4k；刷新率75HZ；分辨率1920*1080；面板类型VA；亮度：200cd/㎡；支持壁挂：100*100毫米；接口HDMI*1+VGA*1；

13.5加热玻璃：大靶面尺寸160mm*160mm*2mm；

14.交付日时，满足科室改进要求，增加嵌入式RFID芯片感应天线，能和核对系统对接；操作工位增加配套摄像头，可实时拍摄工作站区域及操作区域影像，并能本机保存，随时回放查询；

15.★单人超净工作站部分（不含定制部分）具有辅助生殖专用的体外受精超净工作台医疗器械注册证。

双人超净工作站技术要求：

1.双人工作台，不锈钢桌面，工作台操作空间尺寸≥1800mmx550mmx750mm（长*宽*高）；

2.垂直层流，风速控制范围：0.2~0.5m/s，精度±0.02m/s；风速可调，可设置为高档风速（0.32m/s）和低档风速（0.25m/s）；气流速不均匀度 ≤10%，无涡流、无向上气流，无死点；

3.采用VOC预过滤与HEPA高效过滤的双层过滤系统，达到国家标准的百级洁净度；

4.全速工作时噪音不得高于60dB；

5.配置样品临时存放装置，可放不少于4个φ60mm培养皿或8个φ35mm培养皿或4个四孔板；设计加热装置、加湿水槽和气道，翻盖带有阻尼缓降设计，温度控制范围：室温+5 ℃～45 ℃；

6.配置两个超大金属加热台面，每个加热台面尺寸≥600x500mm（W×D），温度精度≤±0.1℃，温度均一性≤±0.2℃；

7.体式镜安装区域配置玻璃恒温热台2个，每个玻璃恒温热台直径≥90mm，温度独立控制，温度控制范围为室温+5 ℃～45 ℃，精度≤±0.1℃,稳定性≤±0.2℃；

8.配置≥19寸5:4电脑显示屏，与后板紧密嵌合，可同时接数码相机或模拟相机；

9.工作站下方内嵌一体式电脑主机层架，预留理线通道；

10.通过触控显示屏，实时监测仪器的各项参数，预约开关机时间，设置风速、滤膜耗材预警等，提供声光报警，并记录详细的报警信息，触控显示屏不小于9寸；

11.预留摄像头接口，可直接与第三方摄像头连接用于实验室管理；

12.进风口和预过滤膜设置在工作站后侧，方便日常更换滤膜及管理；

13.工作站内嵌入式安装体式显微镜2套，每套体式显微镜技术要求如下：

13.1平行光路变焦系统，机身变倍体采用复消色差光学组件；

13.2★物镜变倍范围：低倍≤0.7倍，高倍≥8倍，可调节变倍档位不少于0.63x、1x、2x、3x、4x、6x、8x等；

13.3★变倍比≥12 : 1，低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿；

13.4★三目镜筒，50/50或100/0分光，可同时在镜下和显示器上观看样本，呈正立像，目镜筒倾斜角度范围≥0-30°；

13.5 10x目镜，视场数≥22mm，双侧目镜均可调节屈光度；

13.6配有≥1x平场复消色差物镜，工作距离≥70mm；

13.7调焦机构带防滑动机构，调焦定位准确，调焦范围≥50mm；

13.8★配有透射光纤照明底座，内置斜照明功能，内置不少于2个减光片，至少具备1个白平衡滤光片；

13.9使用外置灯箱，灯泡发热不影响样本的温度；

13.10★配有≥100W卤素灯照明光源；

14.交付日时，满足科室改进要求，台面增加嵌入式RFID芯片感应天线，能和核对系统对接；操作工位增加配套摄像头，可实时拍摄工作站区域及操作区域影像，并能本机保存，随时回放查询；

15.具有辅助生殖专用的体外受精超净工作台医疗器械注册证。