山东大学附属生殖医院液氮罐、超净台（附件）

技术要求：

包1：一、大液氮罐

1.静态保温天数≧120天；

2.蒸发率≦ 1 升/天；

3.液氮容量≧ 130升 ；

4.空罐重量≦ 55kg；

5.罐体开口直径200-220 mm之间；

6.总高≦1100mm；

7.外部直径≦690mm；

8.罐内提芯支架≧4个；

9.提芯层数≧8个；

10.＊能适配样本存储盒尺寸≧130*130*52；

11.适配万向轮底座，有锁止功能或可以后期加装。

小液氮罐

1．几何容积：50L

2.空重 ≦24kg

3.颈管直径 ≧ 125mm

4．外径 ≦550mm

5.高度 ≦800mm

6．静态液氮日蒸发量 ≦0.5L/d

7.静态液氮保存期 ≧100D

8.提筒数量 ≧6个

9.含六个五层(每层放5*5冻存盒76*76mm)方形提筒，也可适配圆形提筒

10．配有运输车，方便室内移动

11.可加锁的容器盖，方便专人管理

包2：二、洗精室超净台

1.垂直流、通透型；

2.净化工作台外径尺寸1000长×710深×1880；

3.操作区内腔尺寸860长×680深×750高mm；

4.噪声≤53dB；

5.工作台背板为钢制，左右二端各留一个直径20mm的气管孔，并用胶塞封堵；

6.不锈钢台面后侧二端合适的位置各留一个直径50mm的过线孔；

7.不锈钢台面做耐指纹处理；

8.台面下方的背板上暗置6个多功能五孔插座和二个网络插座。