主要功能需求：

具有生育力保护相关功能：改善薄型子宫内膜，增加内膜厚度、提升内膜容受性，辅助宫腔镜 / 腹腔镜术后内膜修复；调节卵巢功能不全、排卵障碍、多囊卵巢综合征，促进卵泡募集与发育；改善盆腔血流动力学，为受孕创造良好的子宫内环境。

具有妇科疾病治疗功能：慢性盆腔疼痛综合征、子宫内膜异位症、子宫腺肌病的疼痛缓解；慢性盆腔炎、慢性子宫内膜炎的炎症吸收与症状改善；缓解会阴疼痛、残留卵巢综合征等慢性盆腔不适；盆底肌修复。

设备技术参数要求：

一、电气与安全指标

供电电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

安全分类: I类BF型医用设备（防触电、防微电击）

漏电流: 患者漏电流＜100μA，符合GB 9706.1-2020医用电气设备安全通用要求

整机功耗: ≤90VA

二、核心电疗系统（低频调制中频）

输出通道:多通道独立输出（支持腔内+体表电极同步工作）

脉冲频率:低频调制中频，主频率范围：800-1200Hz

输出电流:最大输出≤25mA（rms），电流密度≤2mA/cm²

输出电压:有效值≤40V，峰值≤300V

治疗模式:内置不少于15种妇科/生殖科专用治疗处方；

定时范围:1–60min可调，误差≤±1min

三、温热与腔内治疗模块

腔内探头温度:37℃–40℃可调，控温精度±1℃，最高安全温度≤46℃

腹部体表电极温度:多级可调（最高≤45℃），防烫伤保护

加热响应：升温至稳定≤10min，温度显示误差≤±1℃

探头材质：医用不锈钢，光滑无毛刺，支持高温消毒 (配置不少于10根不锈钢腔内理疗电极)

四、功能与操作特性

1.  治疗处方：内置多种针对生殖科、妇科的专用处方，如卵巢功能不全、排卵障碍、慢性盆腔疼痛、薄型子宫内膜、术后康复、盆底理疗康复等。

2.  操作界面：全中文LCD背光显示，实时显示温度、电流、时间等参数，带自动报警功能。

3.  安全保护：超温、过流、漏电三重自动切断保护，声光报警提示。

4.  附加功能：具备辅助局部血运促进功能（如震动/脉冲按摩）。

五、临床应用核心指标解读

控温精度±1℃：避免高温损伤子宫内膜，同时保证温热效应促进血运。

低频调制中频：可穿透盆腔深层组织，刺激盆底肌肉收缩，缓解慢性疼痛，促进炎症吸收。

多通道独立输出：可同时进行腔内治疗+体表穴位刺激，调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能。

六、供货期14天，质保3年。