技术要求：

一、项目概述

本项目采购高端彩色多普勒超声诊断仪，适用于腹部、产科、妇科、生殖医学、急诊、小器官、血管、盆底、腔内检查等临床诊断需求，具备高端成像、智能分析、定量诊断、三维 / 四维容积成像、超声造影、弹性成像等核心功能，满足临床、科研与教学使用。

二、总体要求

1.设备为全新原装正品，提供原厂质保与售后服务承诺。

2.所有功能与参数为标配，不接受选配。

3.投标时提供设备彩页、官方技术白皮书、功能证明材料。

三、硬件系统

1.显示器：≥21.5英寸高分辨率彩色逐行 LED 医用显示器，宽视角、可多角度调节。

2.操作屏：≥13 英寸医用彩色触摸屏，角度可独立于主机调节。

3.控制面板：符合人体工学设计，操作面板可升降及旋转上下升降、左右旋转、前后平移动。

4.探头接口：≥4 个无针式探头接口或具有同等性能的接口技术，规格一致、支持热插拔。

5.移动固定：具备中央刹车 + 直行锁功能。

6.存储：内置双硬盘（SSD≥256GB+HDD≥1TB）或高速固态硬盘，大容量存储，满足临床数据存储。

7．最大显示深度：≥38cm。

四、成像技术

1．数字化二维灰阶成像、全程动态聚焦、具备先进的声束形成技术或同等性能技术，支持多频率复合成像及自适应声速补偿功能。

2.具备 M 型、彩色 M 型模式。

3.数字化彩色多普勒、频谱多普勒单元。

4．高分辨率血流、立体血流、高灵敏度微细血流成像，抑制彩色溢出。

5.频谱多普勒：最大速度≥7.0m/s，最小速度≤1mm/s（非噪声）；取样容积 0.5–25mm；6.线阵探头偏转角度≥±30°5.增益调节：LGC≥8 段，TGC≥8 段。

五、超声造影功能（标配）

1.支持凸阵、线阵、腔内探头实时造影，适用腹部、妇产、腔内、3D/4D 造影。

2.实时双幅造影对比成像，支持斑点噪声抑制、造影 + 二维混合显示。

3.实时微血管造影成像，清晰显示微小血管灌注。

★4.造影定量分析：时间 - 强度曲线，表格显示数据，≥8 个 ROI 可动态跟踪。

★5.造影时序分析：用不同颜色标记造影剂到达时间，可自定义颜色与时间。

★6.支持输卵管容积造影与三维重建。

7.支持造影 / 灰阶图像自动布局、标记点同步映射。

六、弹性成像功能（标配）

1.同时具备应变式弹性成像 + 剪切波弹性成像（需提供功能界面截图或官方彩页证明）。

2.实时软组织弹性成像，无需人工加压。

3.应变式弹性：支持应变、应变率、直方图测量，支持病灶与周边组织对比分析。

4.剪切波弹性定量：支持凸阵、线阵、腔内探头，实时定量评价组织硬度。

5.具备硬度定量分析软件与标准化测量参数。

6.具备质控指数、质控图，自动生成弹性报告（含均值、中位数、IQR/Median、参考阈值）。

★7.支持腔内剪切波弹性成像。

8.支持同一切面双幅实时显示：应变式 + 剪切波弹性同步成像。

七、3D/4D 容积成像

1.   4D 实时帧率≥ 40帧 / 秒。

2.妇产自动容积成像：自动识别器官、自适应 3D/4D 参数、自动后处理。

3.妇产自动二维智能成像：自动识别切面、自动优化参数、自动测量输出。

★4.子宫内膜自动成像、冠状面重建、自动厚度 / 容积测量。

5.卵巢 / 卵泡自动二维测量 + 智能容积分析，一键自动算体积。

6.多不规则液性区自动体积计算 + 排序，支持卵泡发育曲线分析。

八、临床智能应用

1．全科测量包 + 自动报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊。

2.支持 B/M 模式自动胎心率测量。

3.盆底超声智能方案：具备盆底智能测量软件包，支持对前、中、后盆腔结构的自动测量；提供多种标准化参考坐标系，能够通过一键式操作，全自动识别并定量评估肛提肌裂孔形态及肛门括约肌完整性，显著减少人工干预步骤。

4.生殖医学自定义评分模型、报告模板。

5.支持子宫畸形分类标准（ESHRE&ESGE、ASRM）。

九、网络与远程

1．具备智能云端远程会诊与病例管理系统：

安全访问机制： 支持多终端（移动端/PC端）远程访问，提供包含扫码绑定及账号密码验证在内的双重身份认证机制，确保医疗数据安全与权限可控。

影像协同与随访： 支持将静态超声图像及动态视频流一键上传至云端，并定向分享至指定医师、科室或患者端；接收端支持跨平台在线浏览，并具备添加图文批注、书写随访记录及历史病例对比功能。

十、★探头配置（标配 3 把）

1.宽频腹部凸阵探头（频率范围 1-6MHz）。

2.高频腔内探头（频率范围 5-9MHz），具备造影及弹性成像功能。

3.容积探头（具备三维/四维成像功能）。

十一、售后服务

1.原厂免费质保≥2 年，终身维护。

2.  7×24 小时技术支持，48 小时内上门服务。

3.提供操作培训与临床应用培训。